C-14 尿素呼吸測試之程序導讀（C-14 Urea Breath Test）

version 3.0, approved June 23, 2001

Ⅰ、目的

提供給核醫相關人員有關C-14尿素呼吸測試之建議、執行方式、判讀，以及結果報告之撰寫方式。

Ⅱ、背景資訊與定義

1980年間，發現一種革蘭氏陰性細菌，稱之幽門螺旋桿菌（Helicobacter pylori），徹底地改變了消化性潰瘍疾病（PUD）的治療方式，並且確立了感染幽門螺旋桿菌與慢性胃炎的因果關係。儘管只有少部分的感染病人會造成消化性潰瘍疾病，不過，幾乎所有的十二指腸潰瘍與80％非服用非類固醇抗炎劑(NSAID)所造成的胃潰瘍都有感染過幽門螺旋桿菌。經過幽門螺旋桿菌根除治療後，一年內的復發率明顯地降低為小於10％，若是傳統的抗潰瘍治療，其一年內的復發率則為60-100％。

在美國，雖然只有低於1％感染幽門螺旋桿菌的病人會發展成胃癌。不過，仍有證據顯示，幽門螺旋桿菌與胃部的腺癌、淋巴癌有關係。在預防胃癌中，根除幽門螺旋桿菌所扮演的角色則需要進一步的研究來證實。

利用非侵入性的C-14呼吸測試來診斷是否有幽門螺旋桿菌的存在。C-14呼吸測試主要是偵測由幽門螺旋桿菌產生的尿素酶（urease），由於尿素酶並不會出現在正常的人類組織上，其它會產生的細菌的尿素酶也不會出現於胃部，所以當尿素酶存在於胃部則可視為幽門螺旋桿菌感染。

當有尿素酶存在時，經口服的C-14尿素將會被水解成氨（ammonia）與14CO2 ，14CO2 被吸收進入血液循環後再由肺部排出。因此，當呼出氣體中出現大量的14CO2時，就代表是幽門螺旋桿菌的感染。

C-14呼吸測試主要由口服C-14尿素以及在一定的時間間隔後對呼出氣體採樣所組成，而呼氣出來的樣品則由液態閃爍計數器來計數。

Ⅲ、常見適應症

偵測胃部幽門螺旋桿菌的存在

- 幽門螺旋桿菌感染造成十二指腸潰瘍的可能性高，不過C-14呼吸測試並不建議用於常規的初期診斷，卻常被建議用於幽門螺旋桿菌根除治療後的追蹤。在療程結束後，確認幽門螺旋桿菌根除治療效果的時間不要快於一個月，時間久一點以後會比較好。

- 因為有80％胃潰瘍（非NSAID所引起的）由幽門螺旋桿菌造成，因此C-14尿素呼吸測試可用於胃潰瘍的初期診斷與陸續追蹤。

Ⅳ、操作程序

A、病患事前準備

1. 病患應該停止服用以下藥物：

a.檢查前的三十天內停止服用抗生素及鉍製劑（bismuth compounds）。

b.檢查前的兩星期內停止服用Sucralfate與質子幫浦抑制劑（proton pump inhibitors）例如：omeprazole、esomeprazole、lansoprazole、rabeprazole、pantoprazole。

2.病患於檢查前必須禁食六小時以上。

B、進行檢查前所應了解的病患資訊：

必須瞭解病患的相關病史，特別是服用相關藥物以及最近服用相關藥物的時間。

C、預防措施：

無

D、放射性藥物：

1. C-14尿素置於膠囊內，裡面含有由37kBq (1mCi) C-14的1mg尿素。

2. C-14為純β-ray放射，其物理半衰期為5730年，最大能量為160keV。

3.利用液態閃爍計數器來偵測由C-14所放出的β-ray。

C-14 輻射劑量

| 病患 | 給予活性 KBq (μCi) | 器官接收最大輻射劑量 mGy/MBq (rad/mCi) | 有效等效劑量 mSv/MBq (rem/mCi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 幽門螺旋桿菌-陽性 （女性） | 37 | 0.14 膀胱壁 (0.52) | 0.08 (0.30) |
| 幽門螺旋桿菌-陰性 （女性） | 37 | 0.19 膀胱壁 (0.70) | 0.049 (0.18) |
| 幽門螺旋桿菌-陽性 （男性） | 37 | 0.10 膀胱壁 (0.37) | 0.062 (0.23) |
| 幽門螺旋桿菌-陰性 （男性） | 37 | 0.14 膀胱壁 (0.52) | 0.038 (0.14) |

E、程序：

1、呼氣樣品收集

一開始，病患吞下37kBq (1mCi) C-14尿素膠囊，並服用20ml的溫開水。在服用膠囊後3分鐘，病患再服用20ml的溫開水。而在服用膠囊後10分鐘，要求病患做一次深呼吸，並閉住氣5-10秒鐘，再經由吸管將氣吐入一聚酯薄膜的氣球中。在服用膠囊後15分鐘後，可選擇是否要收集另一次的呼吸樣品，吐入另一氣球中。

2、呼氣樣品分析（本地進行）

a、每一個氣球要使用2.5ml的收集液，利用移液管置入閃爍瓶中，收集液包含1mmol的hyamine、甲醇（methanol）以及幾滴酸鹼指示劑（thymolphthalein）。利用一個空氣幫浦及塑膠管將氣球內的氣體傳送至閃爍瓶內，當閃爍瓶的顏色由藍色轉變為無色時，就代表傳送完畢。此時，表示已收集到1mmol的 CO2 ，接著便立即加入10ml的閃爍液（BCST M, Econo-SafeT M)病充分混合。

b、C-14標準樣品應該是將一添加已知體積（例如：50 ml）經校正後的C-14加入至背景呼氣樣品（不含C-14的呼吸採樣）中。所添加的閃爍液也必須和病人檢查時所用的體積相同。

c、背景樣品必須經由一未服用C-14尿素的人，以相同的方式收集樣品。

d、所有時間的呼氣樣品、背景樣品、C-14標準樣品都需利用C-14 window經由液態閃爍計數器計數5-20分鐘。

e、計算

原始的的計數值cpm，應該做背景校正，並經由以下方程式轉換成dpm

DPM=樣品（cpm）−背景（cpm）效率（Efficiency）                         (eq.1)

每次在計讀病患的樣品時，都必須再讀一次C-14標準液的讀數。

液態閃爍計數器效率

對於特定程序以及特定閃爍計數器的效率可被定義為：

效率（Efficiency）＝標準（cpm）−背景（cpm）標準（cpm）             （eq.2）

3、其它分析（外地進行）

若實驗室中沒有液態閃爍計數器時，也可將氣球內的呼氣樣品運送至其它的機構、實驗室進行計數。

F、介入性行為：

無

G、影像處理：

無

H、判讀標準：

由製造商所建議的參考值：

| ＜50 dpm (10分鐘) | 幽門螺旋桿菌-陰性 |
| --- | --- |
| 50-199 dpm (10分鐘) | 幽門螺旋桿菌-不確定性 |
| ≧200 dpm (10分鐘) | 幽門螺旋桿菌-陽性 |

I、報告

除了病患的年齡、性別等資料外，報告內容還必須包含以下幾點：

1、病患做此檢查的適應症（例如：懷疑有幽門螺旋桿菌感染、抗幽門螺旋桿菌治療後的追蹤）

2、程序（例如：放射藥物、劑量、呼氣樣品收集的次數、時間）

3、結果（於10分鐘時所得到的淨值dpm）

4、正常值的參考範圍

5、檢查的限制及易造成混淆的因子

6、解釋（例如：幽門螺旋桿菌感染-陽性、陰性、不確定性）

J、品質管制

液態閃爍計數器（LSC）

應該於每次操作開始之前執行液態閃爍計數器的品質控制、校正。

K、錯誤原因

1、造成偽陰性結果的原因

a、抗生素（若於檢查前的三十天內服用）

b、鉍製劑（若於檢查前的三十天內服用）

c、Sucralfate（若於檢查前的十四天內服用）

d、質子幫浦抑制劑（若於檢查前的十四天內服用）

e、未禁食

f、胃切除術（Resective gastric surgery）

g、膠囊吞嚥困難（在服用膠囊後15分鐘甚至20分鐘後，再次收集呼氣樣品得以改善）

2、造成偽陽性結果的原因

a、胃切除術可能造成非幽門螺旋桿菌的細菌茲生

b、胃酸缺乏症（Achlorhydria）

3、化學發光（Chemiluminescence）

在閃爍液加入後，由於化學發光作用會立即出現50-300dpm的數值，樣品則必須於1-2小時後或是隔天重新計數，來排除因化學發光所造成計數增高的錯誤結果。

V、有待進一步討論的議題

無

Ⅵ、補充資料

非類固醇抗炎劑(NSAID)

具抗發炎、鎮痛及退熱作用，作用機轉為抑制cyclooxgenase enzyme(COX)合成進而無法形成Prostaglandin。大部份由肝臟代謝，再以代謝物的型式由腎臟排出。常見副作用為噁心、嘔吐、腹瀉、便祕、腹痛、消化不良、脹氣，嚴重的話會潰瘍、出血、穿孔、、、。

鉍製劑（bismuth compounds）

屬於一種含鉍鹽的胃黏膜保護劑，可覆蓋在潰瘍表面上形成凝膠保護層，防止胃酸及蛋白脢侵犯，作用與Sucralfate相似。它被發現可以抑制幽門螺旋桿菌的生長，與抗生素合用可更提高幽門螺旋桿菌的清除率。服用時可能會產生頭痛、腹瀉、舌頭和糞便變黑等副作用。

Sucralfate

Sucralfate是一種含硫化多糖的有機鋁鹽化合物，不具制酸作用，但會經由負電荷與潰瘍表面殘渣上帶正電的蛋白質形成鏈結，覆蓋在潰瘍表面上。另外它可增加碳酸氫離子分泌，降低胃蛋白脢活性和膽鹽刺激。它和潰瘍的連結在pH值小於3.5的環境下有增強效果，因此建議在飯前30至60分鐘投予。

質子幫浦抑制劑（proton pump inhibitors）

阻斷細胞膜上H+/K+ ATPase之活性，阻止氫離子從壁細胞要分泌至胃內的最後步驟，因此對任何刺激訊息引起的胃酸分泌都有抑制作用，效果較H2拮抗劑更強更持久，可使胃內幾乎達“無酸”的狀態，對潰瘍的止痛及癒合效果迅速。目前有omeprazole (Losec)、esomeprazole、lansoprazole (Takepron)、rabeprazole、pantoprazole (Pantaloc)等製劑。