核醫Gallium-67閃爍攝影檢查用在發炎的程序指南

Version 3.0, approved June 2, 2004

Ⅰ．目的：

這份方針的目的是協助核醫從業人員在67Ga發炎閃爍攝影的一些建議、執行方法、判讀以及報告結果。如果臨床上有需要的話，也應該要考慮另外一些可替代的檢查方式如標記白血球的技術等等。

Ⅱ．背景資訊和定義：

67Ga閃爍攝影檢查包含：局部的、全身掃描、平面和SPECT的閃爍造影、或者任何在靜脈注射67Ga-檸檬酸後所進行的合併檢查。

Ⅲ．臨床的案例或研究應用：

A．用67Ga全身掃描去尋找並定位出發燒病患的發炎處(發燒的起源未知)。

B．偵測肺與縱膈膜的發炎或感染，特別是一些免疫系統受抑制的病人。

C．評估與追蹤活耀淋巴球性或顆粒球性的發炎過程，例如像結節病或結核病。

D．診斷骨髓炎和/或椎間盤的感染。67Ga在診斷椎間盤感染和脊椎骨髓炎的表現        上較使用標誌白血球來的好。

E．診斷與追蹤腹膜纖維病變的治療成效。

F．評估與追蹤由藥物所造成肺部的毒性(例如belomycin amiodarone)。

Ⅳ．步驟：

A．病人的準備：

在做造影檢查之前，病人可口服一些輕瀉劑或進行灌腸，這樣可以降低病患腸道的藥物活性和所接受的輻射劑量。除了一些重病的病人或不能吃固態食物的病人，不然病人都應照這方法作準備。

B．執行程序所需要了解的病人資訊：

1．近來溶血或輸血的情形，這會改變67Ga的聚積位置。

2．近來所動過的手術、診斷的過程或者是外傷的狀況。

3．近來所接受的化療、電療或做MRI時有注射施打Gadolinium(Gd)。

4．慢行傳染病的病史、進行免疫抑制或惡性腫瘤。

5．X光片和其他診斷測試的結果。

C．預防措施：

這項檢查的禁忌症是泌乳和懷孕，如果病人願意長期中止哺乳以及Gallium檢查並不是這麼緊急的話，那麼病人應該先停止哺乳兩個星期後再注射Gallium。這預防措施會很明顯地降低病人的乳房輻射劑量。但如果Gallium檢查必須緊急進行，那麼病人也應該在注射Gallium之後中斷餵乳至少兩至四個星期。這預防措施可以降低哺乳嬰兒的輻射劑量。

D．放射性藥物：

1．67Ga-檸檬酸的物理半衰期為78小時，主要能峰為：93kev(40％)；184kev(24％)；296kev(22％)；和388kev(7％)。大人通常注射的劑量為150 ~ 220MBq(4~6mCi)，比較壯一點的病人可以加到330MBq(9mCi)。小孩通常注射的劑量為1.5~2.6MBq／kg(0.04~0.07mCi／kg)。小孩所使用的最大劑量不應超過大人的最大劑量。

2．正常的分布：10％~25％的注射劑量會在注射後24小時內從腎臟排泄掉。超過24小時後，主要的排泄路徑就為腸胃道。在注射後48小時，大約有75％的注射劑量會留在體內，且平均分布在肝、骨頭和骨髓，甚至是一些軟組織上。正常分布是多變的，會在鼻咽、淚腺、胸腺、乳房、肝及脾臟出現聚積增加的情形。

E．影像的取得：

1．是用一個大的照野且是多能峰的γ-camera裝上一中能量平行孔的準直儀，不能使用低能量的準直儀，藉著在2個(93和184 kev)或3個(93、184和296 kev)的主要能峰中使用15％~20％的對稱式能窗以進行能量的區別。在24~36小時之內曾注射99mTc示蹤劑或者體型過胖的病人則不使用這93 kev的能窗。

2．通常在注射放射藥物24~72小時後進行掃描。在96小時或延遲所得的腹部掃描影像對於判讀的準確性可能會非常的需要，因為正常的結腸和腎臟的活性會造成掃描影像判讀時的難度。在3~4小時的早期掃描影像因為可以避免大範圍的腸道活性，所以對急性炎症的病人很有幫助。

3．全身的掃描裡包含前面和後面的影像。掃描的影像的計數值需要1.5~2.0百萬計數／whole-body，或者25~30分鐘的掃描時間，這兩者擇一皆可，在成人這相當於平均最小的掃描速度是6~8cm／min。至於在胸部的局部掃描中，總計數則必須達到250K~1000K計數(5~20min)，其餘身體的局部掃描則必須在同一時間完成。這計數(還有掃描的時間)的範圍會這麼大是因為它實在是取決於：(a)注射後造影的時間和(b)病人的合作程度。

4．SPECT的影像

參考核子醫學程序中一般影像的指南。

F．介入性的行為：

無。腸道的準備是可有可無。

G．過程：

參考核子醫學程序中一般影像的指南。

H．解釋標準：

要正確的解釋Gallium閃爍攝影的結果必須要先了解67Ga在身體裡面正常與不正常部位聚積的變化情形。

1．肺的感染：

免疫功能缺失的病人(AIDS、化療過後以及接受器官移植的病人)。

a．在未經治療的病人，Ga的陰性掃描結果可以排除病患有感染的情形，而且可信度極高。

b．在AIDS的病患如果Ga閃爍掃描結果呈現陰性，而且胸部X光影像呈現異常的話，建議去做可以診斷卡波西氏肉瘤(Kaposi’s sarcoma)的檢查。

c．肺門與縱膈的淋巴結活性增加，通常是因禽結核分枝桿菌群(註：多出現在AIDS病患)和結核桿菌感染和淋巴瘤所引起。

d．肺部實質局部的活性增加通常代表腫瘤或者細菌引起的肺炎。肺囊蟲肺炎(PCP)偶爾會出現這種現象。

e．肺部出現擴散性的活性增加：

i．活性的強度通常和發炎的劇烈程度相關，而且可以根據肝臟的藥物聚積情況來進行分級。(在AIDS和急性淋巴白血病的情況下肝臟的攝取量會下降)。

ii．普遍來說，出現較強的活性聚積比較像是肺囊蟲肺炎所引起。當出現活性聚積較弱的情形時，雖然說偶爾罹患肺囊蟲肺炎的病人也會如此，但是這也和一些伺機性的感染像是細胞巨化病毒、真菌性肺炎和不完全治療的肺囊蟲肺炎有關。

iii．肺部活性增加尤其是主要出現在上部的肺葉處時，和肺囊蟲肺炎病人接受吸入式pemtamidine(註:治療肺囊蟲肺炎的藥物)療法有關，肺部的活性增加只侷限在上部肺葉的話，也通常和一些分枝桿菌類的疾病有關，不過藥物的聚積處通常和胸腔X-ray的異常處位置相符合。

2．病人肺部異常的藥物聚積懷疑是發炎或是不明來源的發燒

a．另一個原因造成擴散增加的肺活性包括：原發性的肺纖維化、肉狀瘤病、肺間質肺炎、藥物中毒、輻射引起之肺炎、轉移性淋巴管癌和肺部對對比劑(lipiodol)的反應。

b．另一個造成肺門和縱膈淋巴結活性增加的原因包括：肉狀瘤病、肺結核和淋巴瘤。

c．在一些抽菸者或是最近曾接受化療的病人，也偶爾可見到在肺門周圍有些微到輕度的正常藥物攝取情形。

3．骨髓炎有可能會因為其他骨頭的病變而變的更為複雜。一般來說，要診斷骨髓炎，必須根據以下的標準來判讀67Ga閃爍攝影和99mTc骨頭掃描的合併結果：

a．對於未經治療的病人，其針對於感染所進行的骨頭和Ga合併掃描在下列情況皆為陰性：(1)Ga的掃描結果呈陰性，則不需考慮骨頭掃描的結果；或者(2)這兩種檢查的藥物活性分布區域皆相同，而且在相關位置Ga的活性低於骨頭掃描的活性。

b．針對於感染所進行的骨頭和Ga合併掃描在下列情況皆為陽性：(1)這兩者的活性分布區域相同，而且在相關位置Ga的活性高於骨頭掃描的活性；或者(2)這兩者的活性分布區域並不相同，但是Ga至少比骨頭掃描多出一處以上活性較高的地方。

c．針對於感染所進行的骨頭和Ga合併掃描在下列情況是模稜兩可的：當這兩者的活性分布區域相同，而且在相關位置Ga活性強度跟骨頭的活性強度比起來也相同時。這可能是因為病人正在服用抗生素而且有部份已經治癒了。

注意：如果骨頭的影像強度出現全面性的增強時，小區域的發炎處或骨頭上新生的病灶，在影像上可能就不是那麼明顯。

4．其他非骨骼位置出現異常67Ga的聚積時，也代表有出現感染及發炎的情形(例如：竇炎、腎或肝的囊腫感染、腹內的膿瘡、關節處的敗血症等等)，替未知感染源的發燒病患找出發炎處或感染源也是67Ga閃爍攝影很常見的用途。

I．報告：

報告應該包括以下的訊息：

1．檢查的適應症。

2．步驟：

a．放射藥物的劑量。

b．注射後掃描的時間。

c．影像的種類(全身、局部或SPECT)。

3．發現：

a．異常聚積的位置。

b．將藥物聚積處和肝、骨頭或是骨髓的攝取強度相比來進行分級，如果有延遲影像則需觀察該處的強度是否會隨著時間的延遲而增加。

c．將藥物攝取處以及週邊的區域對照其它可用的掃描影像，例如：骨頭掃描。

4．檢查的限制或是一些不確定的因素。

5．結果(例如：陽性、陰性和不確定的)

a．臨床重要的發現。

b．如果能夠的話，給予臨床上鑑別性的診斷。

J．品質控制(QC)：

67Ga是以單一劑量或者高劑量瓶裝的67Ga-檸檬酸來進行販售，無需任何處理就可以進行注射之使用，相關細節可以參考核醫協會在放射藥物使用的程序指南。Gamma Camera的品質控制則依Camera的不同來進行。光子偵測的空間定位則必須要定期性的檢測，相關細節可以參考核醫協會在一般影像的程序指南。

K．錯誤的來源：

1．腸子殘留的活性可能是造成偽陽性和偽陰性最常見的成因。

2．肺門結節的聚積(通常影像的強度並不高)在成人可視為正常的變化，尤其是抽菸者特別容易出現此現象。

3．在小孩與青少年，在化療之後會因胸腺的增生而出現胸腺活性增加的情形。在兩歲以下的小孩，則常見胸線活性增加的情形。

4．在注射Gallium前24小時曾使用MRI的Gd顯影劑被認為會降低Gallium的攝取。

5．攜鐵蛋白結合位置的飽和(例如：溶血或者多次輸血)，會造成Gallium分布的變更。

6．67Ga的攝取位置出現在骨折痊癒處或者先前整形所植入的金屬位置，鬆掉的義肢或者已經完全治癒的骨髓炎處，可能會導致在判讀疑似骨髓炎的病情時變得更複雜。

7．最近有做化療或電療。

8．正以Desferoxamine進行治療(排鐵劑)。

9．乳房的活性增加。

10．罹患淋巴瘤正在治療中病人的肺門、下頷下與瀰漫性的肺部藥物聚積。

11．因輻射傷害所引起的唾腺炎會導致的局部攝取的增加。

12．其他腫瘤的攝取(淋巴瘤、肝細胞瘤和肺癌)

Ⅴ．需要更進一步澄清的議論：

A．在各種的發炎情況下，使用111In-標記白血球或者99mTc-標記白血球與67Ga成效的關聯性。

B．小孩需給予最小的劑量。

C．病人有未明感染源的發燒時，使用18F-FDG PET與67Ga成效的關聯性。

Ⅵ．參考資料：

成人的劑量：

| 放射藥物 | 給予的活性 MBq （mCi） | 器官接收最大劑量 mGy／MBq （rad／mCi） | 等效劑量 mSv／MBq （rem/mCi） |
| --- | --- | --- | --- |
| 67Ga-檸檬酸 | 150~220 iv （4~6） | 0.2大腸下段 （0.74） | 0.12 （0.44） |

小孩的劑量（五歲）

| 放射藥物 | 給予的活性 MBq （mCi） | 器官接收最大劑量 mGy／MBq （rad／mCi） | 等效劑量 mSv／MBq （rem/mCi） |
| --- | --- | --- | --- |
| 67Ga-檸檬酸 | 1.5~2.6 iv （0.04 ~0.07） | 0.72大腸下段 （2.7） | 0.40 （1.5） |